ヘリウム容器のキャップのセット方法（新）

- ヘリウム容器のキャップは正しくセットしてください

- キャップをセットする場合、Ｏリングとガイドリングの順番及びガイドリングの向きが重要です。
Ｏリングを付け忘れたり、ガイドリングの向きを間違えたりすると、密閉できなくなります。
密閉できないとトランスファー時にヘリウムが漏れたり、外気が逆流したりする場合がありますので十分注意してください。

（外気が逆流すると内部で固化による閉塞が起こり、容器内の圧力が上昇し、危険な状態になります）

- 図解

- 代表的な２タイプについて説明します。

- 口径変更アダプターを使用する場合

# Text boxes

ガイドリングの順序と向きに注意！

Oリングの位置にも注意！

Ｏリングの

付け忘れに注意！

ガイドリングは

内側にくぼみのある方を下向きにセット

ガイドリングは

外周の小さい方を下向きにセット