ヘリウム容器の予冷方法

- ＬＮ２を充填させ、１日置く（容器を冷やす）

100Lの容器なら20Lを目安に入れる。（ＬＨeの容器はＬＮ２の比重に耐えられないため）

- ＬＮ２を回収する

（１）底までとどくポールを差し込み、ＬＮ２の容器へ回収。（Ｎ２のガス圧を送り込む）
この時、Ｈe容器の底から心持ち1mmを空けて固定すること。

（２）Ｎ２ガスは常温なので、ＬＮ２を抜いたらすぐに圧を止める。
ＬＮ２回収終了合図：ＬＮ２容器からＮ２ガスが吹き上げ、霧の柱が出来る。
ポールに空気中水蒸気の氷が激しく着く。（実際見てみないと分からない！）

（３）ゴム管の方だけ温め、ＬＮ２容器からポールを抜き、もう一度Ｎ２ガスを送り、ＬＮ２が出ないか確かめる。
窒素の追い出しがうまくいってないとヘリウムが入らないので、この確認は重要。
次の真空引きのときホースに霜が付くことも窒素が残っていることを判断する目安になる。

- 真空引き

真空引きの前にもう一度容器のクランプ類を閉め直す。クランプの締りが悪いと空気が吸い込まれ、凍って閉塞してしまい危険である。

（１）真空ポンプをＬＨe容器の回収ラインにつなぐ。

（２）容器の圧が最後まで下がるまで真空引きをする。

- ヘリウムガスの置換

ヘリウムガス回収配管につなげ、バルブをゆっくりと開けて容器にガスを充填する。

- 液体ヘリウム供給